## Предел обнаружения
| Приложение к КЦА-ПА 11 ООС | Рекомендуемый |  | Мастер файл по верификации медицинских анализаторов
| А | B | C | D |  | E
1 | CLSI EP-17A Верификация предела обнаружения
2 | Определение Предела Бланка LoB |  |  | Верификация предела обнаружения
3 | Оператор |  |  | Оператор
4 | Аналит | Альбумин |  | Аналит | Альбумин
5 | Биоматериал | сыворотка |  | Биоматериал | сыворотка
6 | Материал | Бланк (B) |  | проба с min конц. (S) | 3 | фактич. Конц.
7 | Дата исследования | Повторы | Результаты | Повторы | Результаты | 2.6
8 |  | Единицы измерения | мг/л | Единицы измерения | мг/л | Х<LOB
9 | 2015-10-19 | Повтор 1 | 0.1 | Повтор 1 | 4 | 0
10 |  | Повтор 2 | 0.7 | Повтор 2 | 3 | 0
11 |  | Повтор 3 | 0.2 | Повтор 3 | 3 | 0
12 |  | Повтор 4 | 0.5 | Повтор 4 | 0.5 | 1
13 |  | Повтор 5 | 0.1 | Повтор 5 | 2 | 0
14 | 2015-10-20 | Повтор 1 | 0.2 | Повтор 1 | 2.1 | 0
15 |  | Повтор 2 | 0.2 | Повтор 2 | 5 | 0
16 |  | Повтор 3 | 0.2 | Повтор 3 | 0.2 | 1
17 |  | Повтор 4 | 0 | Повтор 4 | 1.5 | 0
18 |  | Повтор 5 | 0.4 | Повтор 5 | 1 | 0
19 | 2015-10-21 | Повтор 1 | 0.3 | Повтор 1 | 2 | 0
20 |  | Повтор 2 | 0.2 | Повтор 2 | 3 | 0
21 |  | Повтор 3 | 0.2 | Повтор 3 | 3 | 0
22 |  | Повтор 4 | 0.2 | Повтор 4 | 1 | 0
23 |  | Повтор 5 | 0.2 | Повтор 5 | 1 | 0
24 | 2015-10-22 | Повтор 1 | 0.2 | Повтор 1 | 3 | 0
25 |  | Повтор 2 | 0.2 | Повтор 2 | 4 | 0
26 |  | Повтор 3 | 0.5 | Повтор 3 | 0.2 | 1
27 |  | Повтор 4 | 0.2 | Повтор 4 | 3 | 0
28 |  | Повтор 5 | 0.2 | Повтор 5 | 2.6 | 0
29 | Расчеты предела измерений холостойй пробы (бланка) и предела обнаружения
30 | n (4*5 количество результатов) | 20 |  | n (4*5 количество результатов) |  | 20
31 | Среднее значение бланка μB | СРЗНАЧ(D9:D28) | 0.25 | Среднее значение пробы с min концентрацией μS | СРЗНАЧ(F9:F28) | 2.255
32 | Среднеквадратическое отклонение бланка σB | СТАНДОТКЛОН.В(D9:D28) | 0.16059 | Среднеквадратическое отклонение бланка σB | СТАНДОТКЛОН.В(F9:F28) | 1.3387
33 | Предел Бланка LОB | D31+1,645*D32 | 0.51417 | Предел обнаружения | D35+1,645*G32 | 3.2021
34 |  | LOВ=μB+1,645σB |  |  | LOD=LOB+1,645σS
35 | Спецификация производителя | LOB произв. | 1 | Спецификация производителя | LOD произв. | 3
36 | Верификация LOB | LOВ < LOB произв. | Соответсвует | Верификация LOD | количество<LOB | 3
[5 empty] | не более 3 рез.<=LOB | Соответсвует
Note on F6: Admin: Ввести ФИО специалиста выполнявшего исследования
Note on F7: Admin: Ввести название исследуемого Аналита
Note on F10: User: Результаты измерений пробы с минимальной концентрацией
Note on G34: Admin: Ввести Значение Предела Обнаружения Теста из Инструкции Производителя
Note on G36: Admin: Интерпретация результата Эксперимента

## Прецизионность
| A | B | C | D | E | F | G
1 | CLSI EP15-A2 Оценка воспроизводимости |  |  |  | Аналит | Общая амилаза в сыворотке
2 | Количество повторов, n |  | 3 | Уровень |  | 1
3 | Количество дней, D |  | 5 | Оператор |  | Клименкова
4 | Дата | Повтор 1 | Повтор 2 | Повтор 3 | Внутрисерийная средняя | Внутрисерийная SD | Дисперсия
5 | 2014-06-05 | 83 | 83 | 82 | 82.6667 | 0.57735 | 0.33333
6 | 2014-06-06 | 83 | 83 | 84 | 83.3333 | 0.57735 | 0.33333
7 | 2014-06-09 | 82 | 84 | 84 | 83.3333 | 1.1547 | 1.3333
8 | 2014-06-10 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0
9 | 2014-06-11 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0
10 | Xср. |  |  |  | 83.4667
11 | Расчет лабораторного CD и CV
12 | Общее среднее |  | Среднее Е5:Е9 |  | 83.4667
13 | Внутрисерийная дисперсия (Sr^2) |  | Средняя G5:G9 |  | 0.4
14 | Внутрисерийное SD |  | КОРЕНЬ (Е13) |  | 0.63246
15 | Межсерийное SD |  | SD (Е5:E9) |  | 0.55777
16 | Межсерийная дисперсия (Sb^2) |  | F15^2 |  | 0.31111
17 | Отношение (Sr^2)/(Sb^2) |  | E13/E16 |  | 1.2857
18 | Общая дисперсия |  | ((C2-1)/C2)*E13 + E16 |  | 0.57778
19 | Лабораторное SD |  | КОРЕНЬ (Е18) |  | 0.76012
20 | Лабораторный CV |  | (E19/E12)*100 |  | 0.91068
21 | Расчет фактического числа степеней свободы ν
22 | (n - 1)Sr |  |  |  | 0.8
23 | nSb |  |  |  | 0.933
24 | Сумма (А22 + A23) |  |  |  | 1.733
25 | (А23 + A24)^2 |  | Числитель |  | 3.0033
26 | (n - 1)/D |  |  |  | 0.4
27 | (n - 1/D)*Sr^4 |  |  |  | 0.064
28 | n^2*(Sb^4)/(D - 1) |  |  |  | 0.21778
29 | Сумма (А27 + A28) |  | Знаменатель |  | 0.28178
30 | Число эффективных степеней свободы ν |  | Числитель/знаменатель |  | 10.6584
31 | Расчет верификационного SD (VV)
32 | Спецификация производителя (SD согласно спецификации) |  |  |  | 1.092
33 | Теоретическое число эффективных степеней свободы С |  |  |  | 11.14
34 | Фактическое число эффективных степеней свободы ν |  |  |  | 10.6584
35 | Корень (F33) |  |  |  | 3.3377
36 | Корень (F34) |  |  |  | 3.2647
37 | VV F33/F34*F32 |  |  |  | 1.12
38 | Калькулятор спецификации производителя
39 | CV (указано в инструкции к реагенту) |  |  |  | 1.3
40 | Среднее (указано в инструкции к реагенту) |  |  |  | 84
41 | (SD согласно спецификации) |  |  |  | 1.092
42 | Лабораторное SD < верификационного SD |  |  |  | Соответствует
ЕСЛИ(F19<F32 "Соответствует"; "Не соотвествует")

## Правильность
| A | B | C | D
1 | CLSI EP15-A3 Оценка правильности
2 | Название контроля | MULTI IA+
3 | Серия контроля | 35106210
4 | Срок годности
5
6 | Приписанные значения контрольного материала
7 | Уровни |  | Уровень 1 | Уровень 2
8 | Референтное значение, Cref |  | 36.3 | 70.4
9 | Диапазон | (Cref-3σ) | 25.4 | 49.2
10 |  | (Cref+3σ) | 47.1 | 91.5
11 | u(Cref)=((Cref+3σ)-Cref)/3 |  | 3.6333 | 7.0667
13
14 | Результаты исследований |  |  |  | Проверка на выбросы
15 | № п/п | Дата | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 1 | Уровень 2
16 | 1 | 2022-04-28 | 33.76 | 83 | ОК | ОК
17 | 2 | 2022-04-29 | 39.42 | 83 | ОК | ОК
18 | 3 | 2022-04-30 | 46.65 | 82 | ОК | ОК
19 | 4 | 2022-05-02 | 44.21 | 84 | ОК | ОК
20 | 5 | 2022-05-03 | 43.11 | 84 | ОК | ОК
21 | 6 | 2022-05-04 | 44.78 | 83 | ОК | ОК
22 | 7 | 2022-05-05 | 52.17 | 83 | выброс | ОК
23 | 8 | 2022-05-06 | 55.02 | 84 | выброс | ОК
24 | 9 | 2022-05-07 | 37.56 | 84 | ОК | ОК
25 | 10 | 2022-05-08 | 41.76 | 84 | ОК | ОК
26 | 11 | 2022-05-09 | 37.83 | 82 | ОК | ОК
27 | 12 | 2022-05-10 | 34.75 | 84 | ОК | ОК
28 | 13 | 2022-05-11 | 34.73 | 84 | ОК | ОК
29 | 14 | 2022-05-12 | 33.04 | 84 | ОК | ОК
30 | 15 | 2022-05-13 | 32.11 | 84 | ОК | ОК
31 | GM | среднее | 40.7267 | 83.4667
32 | Cref | D(E)8 | 36.3 | 70.4
33 | Bias | D(E)31-D(E)32 | 4.4267 | 13.0667
34 | Расчет критических пределов Граббса
35 | Критическое знач. критерия Граббса для 0,01%; 5*3 количества результатов (табличное значение ISO 5725-2) |  | 2.806
36 | Нижний критический предел (D(E)31-D35*D(E)11) |  | 30.5315 | 63.6376
37 | Верхний критический предел (D(E)31+D35*D(E)11) |  | 50.9218 | 103.2957
38
39 | Оценка неопределенности измерений смещения
41 | S CRM | SD (D(E)16:D(E)30) | 6.9658 | 0.74322
42 | S CRM/√n | (D(E)34/КОРЕНЬ(B30) | 1.7986 | 0.1919
43 | u(Cref) | D(E)11 | 3.6333 | 7.0667
44 | Ubias | КОРЕНЬ(СУММКВ(D(E)39:D(E)41)) | 8.0597 | 7.1082
45 | sRw |  | 0.63246 | 0.632
47 | Суммарная неопределенность | г/л | 8.0845 | 7.1363
48 | Расширенная неопределнность | г/л | 16.169 | 14.2725
49 | Расширенная неопределнность | % | 39.7011 | 17.0997
Note on B31: среднее значение всех результатов
Note on B32: приписанное значение контрольного материала
Note on B33: аналитическое смещение
Note on B40: стандартное отклонение внутрилабораторного смещения
Note on B43: комбинированная стандартная неопределенность смещения

## Неопределенность
Формула для оценки неопределенности измерений
|  | b) Расчет результатов оценки точности по сравнению с CRM |  |  |  |  | c) Известные значения СRM
a) Расчитать RSD fиз данных ежедневного контроля качества |  |  |  | Результат-сертиф. значение
День | Результат | Повтор | Результат | Смещение |  |  | Интервал | 37.056 | 40.324
День 1 | 40.22 | 1 | 40.23 | 0.04 |  |  | k= | 2
День 2 | 40.23 | 2 | 40.11 | -0.08
День 3 | 40 | 3 | 40.19 | 0 |  |  | Сертифицированное значение |  | Неопределенность
День 4 | 40.22 | 4 | 40.19 | 0 |  |  | 40.19 | ± | 1.567 | Расширенная неопределенность, U
День 5 | 40.23 | 5 | 42.4 | 2.21 |  |  |  |  | 0.7835 | стандартная неопределенность; U деленая на 2
День 6 | 40 | 6 | 40.23 | 0.04 |  |  |  |  | 1.9495 | относительная стандартная неопределенность, u
День 7 | 40.22 | 7 | 40.34 | 0.15
День 8 | 40.23 | 8 | 39.5 | -0.69
День 9 | 40 | 9 | 40.23 | 0.04
День 10 | 40.22 | 10 | 40.11 | -0.08
День 11 | 40.23 | 11 | 40.23 | 0.04
День 12 | 40 | 12 | 40.11 | -0.08
День 13 | 40.22 | 13 | 40.19 | 0
День 14 | 44 | 14 | 40.19 | 0
День 15 | 40 | 15 | 42.4 | 2.21
День 16 | 41 | среднее | 40.4433 | 0.25333 | -0.63034 | Смещение в %
День 17 | 40.23 | СКО | 0.81634 | 0.81634 | 2.0185 | СКО смещения
День 18 | 40 | n | 15 | 15 | 3.873 | корень из n
День 19 | 40.22 | относительное Sbias деленое на корень из n |  |  | 0.52117
День 20 | 40.23
День 21 | 40
День 22 | 40.22
День 23 | 40.23
День 24 | 38
День 25 | 40
День 26 | 39
День 27 | 40
День 28 | 36 | из расчетов выше
День 29 | 40.23 | a) Неопределенность смещения |  |  | 2.1141
День 30 | 40 | b) суммарная неопределнность |  |  | 3.538
День 31 | 40.23 | c) расширенная неопределнность, U *2 |  |  | 7.076 | окончачательная неопрпеленность для использования
Среднее | 40.0519
СКО | 1.1362
RSD | 2.8369